一次性 CGM 通信协议

通讯协议版本（1.0.2）

制作更新日期：2025年9月12日

一：协议整体的结构

| 名称 | 长度（byte） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 协议头 | 2 | 默认为hex (D3 96) |
| 包类型 | 1 | 见下表包类型 |
| 通信内容 | n | 见下表具体示例 |
| 校验位 | 1 | 从第一个字节开始逐位异或 |

二：包类型：

包类型以及通信内容实例见下表：

| 包类型定义以及表示符 | 具体的定义以及示例 |
| --- | --- |
| 0x03 App设置用户名指令 | 手机APP发送设置用户ID命令到发射器。例子:D3 96 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 7F 例子注释: D3 96是协议头； 03 是包类型，表示包类型为APP设置用户名信息指令； 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 （12字节）设置用户名。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0xF3 发射器对设置用户名指令的应答 | 对 0x03指令的响应，返回电极信息设置OK。例子:D3 96 F3 f0 7F 例子注释: D3 96是协议头； F0 表示设置成功。非F0为是失败，对应的数字是失败原因代号。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0x10 实时血糖数据 | 下位机主动发送的实时数据包，例子：D3 96 10 00 00 00 08 00 38 00 5A 8B 74 F1 97 例子注释： D3 96 10 00 00 1F 0B 10 AA 01 76 03 60 EF D3 96是协议头； 10 是包类型，表示为实时数据包； 00 00 00 08 是SN 号，表示这是第8次采集的实时数据； 00 38 表示发射器寿命余量还有56分钟。 00 5A 是表示实际的血糖值是9.0mmol/L(数值是显示之的10倍)； 8B 是表示电池电量的数据； 74 是温度数据，代表29摄氏度； F1 表示发射器需要同步时间（发送04指令），其余数值表示发射器不需要同步时间。 97 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0x04 App查询最新采样序号表示当前的时间戳是时间，发射器寿命余量，用户名，电池电量指令 | 查询最新的采集号,用户名查询等指令，例子:D3 96 04 06 65 D6 E3 48 7F 例子注释： D3 96是协议头； 04 是包类型，表示为查询当前采集号，用户名等命令包； 06 为APP设备编号暂定手机端为06； 65 D6 E3 48 表示当前的时间戳是北京时间2024年2月22日14点01分44秒。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0xF4 发射器对最新采样序号，发射器寿命余量（分钟），电极序列号，发射器开始工作的时间戳，电极安装状态，电池电量查询的应答 | 对 0x04 的响应，返回当前采集号。例子：D3 96 F4 00 00 00 11 00 3C 65 D6 E3 48 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 01 2C 7C 例子注释： D3 96是协议头； F4 是包类型，表示为查询采集号的应答包； 00 00 00 11 表示返回当前采集号为第17次采集； 00 3C 表示发射器寿命余量还有60分钟 65 D6 E3 48 表示发射器开始工作的时间戳是北京时间2024年2月22日14点01分44秒。 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 （12字节） 用户名信息。 01 2C 高位在前，12C表示水化剩余时间为300S（5min）(非0非 FFFF表示的水化剩余时间，其包含了产生第一个点需要的120S），为0表示水化结束，在正常采集数据。FF FF 表示还没有开始水化。 7C 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0x05 App发送的拉取历史数据指令 | 拉取历史数据，x 采集号开始拉取N条采集数据指令 例子:D3 96 05 00 00 00 09 00 10 7F 例子注释： D3 96是协议头； 05 是包类型，表示为从第N个数据开始拉取历史数据的命令包； 00 00 00 09 表示为从第9个数据开始拉取历史数据(第一个数据是0001 不是0000)。 00 10 表示拉取历史数据的条数，此数据表示拉取16条（这个值最大是十进制数25）。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0xF5 发射器对拉取历史数据指令的应答 | 对 0x05 的响应，发射器向手机返回x 采集号开始拉取N个采集数据。例子：D3 96 F5 0A 00 00 00 05 8B 74 00 5A 00 00 00 06 8A 74 00 5B ........... 00 00 00 0E 8C 74 00 59 7C 例子注释: D3 96是协议头； F5 是包类型，表示为历史数据包； 0A 表示这一包数据里面包含10条数据； 00 00 00 05 是SN 号，表示这是第5个数据； 8B 是表示电池电量的数据； 74 是温度数据，代表29摄氏度； 00 5B 是表示实际的血糖值为9.1mmol/m(数值是显示之的10倍)； 7C 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0x06 手机发送实时数据通知的开关指令 | 手机端发送给发射器的实时数据通知开关指令。例子:D3 96 06 01 7F 例子注释: D3 96是协议头； 06 是包类型，表示为手机端发送给发射器的实时数据通知的开关指令; 01 表示为要发射器实时通知数据打开，00表示发射器实时通知数据关闭； 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0xF6 发射器发送的操作实时数据通知指令的应答 | 对 0x06指令的响应，返回实时数据开关指令执行情况。例子:D3 96 F6 01 7F 例子注释: D3 96是协议头； F6 是包类型，表示为发射器返回的实时数据开关指令结果应答包； 01 表示为要发射器实时通知数据打开OK，00表示发射器实时通知数据关闭OK； 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0x07 手机发送发射器开始工作以及当前时间戳指令 | 手机端发送给发射器的发射器开始工作指令（包含当前时间戳）。但是这个时间不一定是真正的开机时间，真正的开机时间可能比这个早（可能传感器进入人体自动开机），也可能比这个时间晚（水化结束后才开机），真正开机时间以04指令查询结果为准，例子:D3 96 07 65 D6 E3 48 7F 例子注释: D3 96是协议头； 07 是包类型，表示为手机端发送给发射器的电极开始工作指令; 65 D6 E3 48 表示北京时间2024年2月22日14点01分44秒的时间戳。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0xF7 发射器发送的发射器开始工作指令的应答 | 对 0x07指令的响应，返回实时数据开关指令执行情况。例子:D3 96 F7 01 7F 例子注释: D3 96是协议头； F7 是包类型，表示为发射器返回的发射器开始工作指令的应答包； 01 表示为发射器开始工作OK； 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0x08 手机发送给发射器清除发射器内所有数据并重启指令（生产使用指令） | 手机端发送给发射器的清除发射器数据并强制重启指令。例子:D3 96 08 55 7F 例子注释: D3 96是协议头； 08 是包类型，表示为手机端发送给发射器的清除发射器内部的所有数据指令; 55 清除发射器数据后重启；AA表示清除数据后发射器不重启。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0xF8 发射器发送的电极开始工作指令的应答（生产使用指令） | 对 0x07指令的响应，返回实时数据开关指令执行情况。例子:D3 96 F8 55 7F 例子注释: D3 96是协议头； F8 是包类型，表示为发射器返回的清除发射器内所有数据的的应答包； 55 表示清除数据后重启；AA表示清除数据后发射器不重启。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0x09 手机发送给发射器设置发射器SN号指令,发射器寿命，水化时间（生产使用指令） | 手机端发送给发射器的设置设备SN号指令。例子:D3 96 09 43 53 00 00 00 00 00 01 0E 02 7F 例子注释: D3 96是协议头； 09 是包类型，表示为手机端发送给发射器的设置设备SN号指令; 43 53 00 00 00 00 00 01 具体的设备SN号。此处为 CS 00 00 00 00 00 01。 0E 表示寿命是14天，单位是天。 02 表示水化时间2分钟，此处水化时间单位是分钟。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 0xF9 发射器发送的设置设备SN号的应答（生产使用指令） | 发射器发送给手机的设置设备SN号指令应答。例子:D3 96 F9 43 53 00 00 00 00 00 01 7F 例子注释: D3 96是协议头； F9 是包类型，表示为发射器发送给手机端的设置设备SN号指令的应答; 43 53 00 00 00 00 00 01 具体的设备SN号。此处为 CS 00 00 00 00 00 01。 7F 是校验位，从第一个字节开始以此向后开始异或，到校验位结束。 |
| 现象 | 可能原因 |
| 血糖接近于0 | - 电极断了 - 导电橡胶没有接触到 - 电极没有打进皮肤组织液里面 |
| 血糖值很大 | - 电极断了并且短路了 - 电路板上面导电橡胶让三电极的触点短路了 - 患者确实血糖非常高 |
| 使用中电池电量很低 | 1，这个电池质量有问题。 2，用户用之前忘记给电池充电。 |